Prйparation

Fixation du Testor au plan de travail

- Retirer le capuchon, insйrer le serre-joint, voir page 18, et fixer sur le bord de la table.

Alimentation du Testor en air comprimй

N'utiliser que de l'air respirable 6 bar (4 а 9 bar) conforme а DIN EN 3188, provenant d'un rйseau fixe via un tuyau moyenne pression, voir page 18,

ou а partir d'un appareil de protection respiratoire autonome, а circuit ouvert, а air comprimй.

- Insйrer le raccord, jusqu'au dйclic.

- Ouvrir le robinet d'alimentation en air comprimй.

- Lire la pression.

Rйglage du chronomиtre

- Mettre le chronomиtre а zйro: appuyer en mкme temps sur les touches MIN et SEC.

Affichage: OO'OO.

- Rйgler la durйe de contrфle: par exemple 30 secondes, avec la touche SEC.

Affichage: 00'30.

- Appuyer sur la touche START. Lorsque la durйe programmйe est йcoulйe, un signal acoustique retentit.

Affichage: OO'OO.

- Arrкter le signal sonore: appuyer sur la touche STOP.

Affichage: 00'30.

En appuyant une nouvelle fois sur la touche START, le signal sonore sera rйactivй au bout de 30 secondes.

Si cela n'est pas souhaitй:

- Remettre le chronomиtre а zйro et programmer une autre durйe de contrфle.

|  | 0030 |  |
| --- | --- | --- |
|  | START |
| MIN SEC | STOP |
| CZD CZD | C ) |

Preparaciуn

Fijaciуn del Testor en la mesa de trabajo

- Extraer la tapa de protecciуn, aplicar la prensa de tornillo, ver la pбgina 19, y atornillarlo en el borde de la mesa.

Alimentaciуn del Testor con aire comprimido

Emplear ъnicamente aire de respiraciуn de 6 bar (4 a 9 bar) conforme a la norma DIN EN 3188, desde una red de aire comprimida estacionaria con tubo flexible de presiуn media, ver la pбgina 19,

o	desde un aparato respiratorio con aire comprimido.

- Enchufar el acoplamiento enchufable, hasta que enclave.

- Abrir la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

- Leer la presiуn.

Ajuste del timer

- Posicionar el timer en la posiciуn cero:

Pulsar simultбneamente las teclas MINySEC.

La indicaciуn es ahora de OO'OO.

- Ajustar el tiempo de comprobaciуn:

p.ej. 30 segundos, con la tecla SEC.

La indicaciуn es ahora de 00'30.

- Pulsar la tecla START (ARRANQUE).

Una vez transcurrido el tiempo ajustado, se emite una seсal acъstica.

La indicaciуn es ahora de OO'OO.

- Eliminar la seсal acъstica:

Pulsar la tecla STOP.

La indicaciуn es ahora de 00'30.

Si se pulsa de nuevo la tecla START se emite de nuevo una seсal acъstica despuйs de 30 segundos. Si se desea otro tiempo:

Ajustar el timer de nuevo a la posiciуn cero y ajustar otro tiempo de prueba.

Retrait et mise en place de la tкte de contrфle

- nйcessaire pour le contrфle d'йtanchйitй sous l'eau de masques de protection respiratoire

- meilleure accessibilitй pour les contrфles au niveau du raccord а filetage rond.

Retrait:

- Appuyer sur le "larynx", la tкte se dйtache.

La soulever et la poser а cфtй de l'appareil.

Ne pas plier ou coincer les tuyaux.

Mise en place:

- Monter la tкte sur le col, elle doit s'emboоter.

Ne pas plier ou coincer les tuyaux.

Desmontaje y montaje de la

cabeza de prueba

- Medida necesaria para la prueba de verificaciуn de caretas de protecciуn respiratoria sumergidas en agua.

- Mejor acceso durante las pruebas al empalme de rosca redonda.

Desmontaje:

- Presionar sobre la "laringe", la cabeza de prueba se desenclava, levantarla y colocarla junto al equipo de prueba. No doblar o extender demasiado los tubos flexibles.

Montaje:

- Colocar la cabeza de prueba sobre el collar, йsta tiene que enclavarse.

No doblar ni aprisionar los tubos flexibles.

Contrфle du banc

A effectuer avant chaque sйrie de contrфles.

Autocomprobaciуn

A realizar antes del comienzo de toda serie de pruebas.

Contrфle individuel du circuit

moyenne pression

- Rйgler la durйe de contrфle а 60 secondes, voir page 6.

- Lire la pression.

- Fermer le robinet d'alimentation en air comprimй, en cas d'alimentation а partir d'une bouteille: fermer le robinet de bouteille.

- Dйmarrer le chronomиtre et lorsque la durйe du test est йcoulйe:

- Relire la pression.

Si la chute de pression est supйrieure а 0,25 bar: Rechercher la fuite, йtancher et rйpйter ce contrфle automatique.

Autocomprobaciуn del sistema de

presiуn media

- Ajustar el tiempo de prueba de 60 segundos, ver la pбgina 6.

- Leer la presiуn.

- Cerrar la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido, en el caso de una alimentaciуn desde el aparato respiratorio con aire comprimido:

Cerrar la vбlvula de la botella.

- Arrancar el timer y una vez transcurrido el tiempo de prueba:

- Leer de nuevo la presiуn.

En caso de una caнda de la presiуn mayor que 0,25 bar: Localizar la fuga, hermetizarla y repetir la prueba de autocomprobaciуn.

Contrфle individuel de la tкte de contrфle

- Rйgler la durйe de contrфle а

- minutes, voir page 6.

- Gonfler la tкte de contrфle: dйplacer la manette centrale vers

Ne pas surgonfler la tкte.

- Dйmarrer le chronomиtre et lorsque la durйe de contrфle est йcoulйe:

- Vйrifier la tкte de contrфle.

Elle ne doit pas s'кtre dйformйe).

Autocomprobaciуn de la cabeza de prueba

- Ajustar el tiempo de prueba de

- minutos, ver la pбgina 6.

- Inflar la cabeza de prueba:

Mover la palanca de mando central hacia

No sobreextender excesivamente la cabeza de prueba.

- Poner en marcha el cronуmetro y una vez transcurrido el tiempo de prueba:

- Controlar la cabeza de prueba.

No se debe poder detectar ninguna alteraciуn de la forma1).

Contrфle individuel de la conduite de mesure de la tкte de contrфle

En raison du faible volume ce contrфle demande un certain doigtй.

- Rйgler la durйe de contrфle а 30 secondes, voir page 6.

- Brancher le point de mesure tкte de contrфle:

pousser briиvement la manette centrale vers

- Obturer la conduite de mesure de la tкte avec le pouce.

- Gйnйrer une pression d'environ + 20 mbar.

- Lire la pression et dйmarrer le chronomиtre.

Lorsque la durйe de test est

йcoulйe:

lire la pression.

Elle doit кtre inchangйe.

1) Variante: contrфler l'йtanchйitй sous l'eau, conformйment а la page 13.

Autocomprobaciуn de la tuberнa de mediciуn de la cabeza de prueba

Debido al pequeсo volumen, esta prueba de autocomprobaciуn requiere que se proceda con suma atenciуn.

- Ajustar el tiempo de prueba de 30 segundos, ver la pбgina 6.

- Conectar el punto de mediciуn de cabeza de prueba:

Posicionar brevemente en "+" la palanca de mando central.

- Hermetizar la tuberнa de mediciуn en la cabeza de prueba presionando con el pulgar.

- Generar una presiуn de prueba de aprox. + 20 mbar.

- Leer la presiуn y poner en marcha el timer.

Una vez transcurrido el tiempo de prueba:

Leer de nuevo la presiуn.

No se debe observar ninguna modificaciуn de la presiуn.

Prйparation Contrфle de I ARICO Preparaciуn

Comprobaciуn de aparatos respiratorios con aire comprimido

Contrфle individuel de la conduite de mesure du raccord а filetage rond

En raison du faible volume de la conduite ce contrфle demande un certain doigtй.

- Dйtacher la tкte de contrфle, page 7.

- Obturer le raccord а filetage rond avec l'adaptateur R 53 3441l

- Rйgler la durйe de contrфle а 30 secondes, voir page 6.

- Brancher le point de mesure du raccord а filetage rond: mettre la manette centrale briиvement sur

- Gйnйrer une pression d'environ -10 m bar.

- Lire la pression et dйmarrer le chronomиtre.

Lorsque la durйe d'йpreuve est

terminйe:

lire la pression.

Elle doit кtre inchangйe.

Contrфle de l'appareil de protection respiratoire autonome а circuit ouvert а air comprimй' (ARICO)

Prйparation

- Raccorder l'ARICO: monter le raccord rapide - jusqu'au dйclic.

Contrфle de la moyenne pression

- Ouvrir le robinet de la bouteille.

- Lire la moyenne pression et comparer la valeur lue avec la valeur nominale.

Contrфle de l'йtanchйitй du circuit moyenne pression

voir page 7: contrфle individuel du circuit moyenne pression.

Prueba de autуcomprobaciуn de la tuberнa de mediciуn del empalme de rosca redonda

Debido al pequeсo volumen de las tuberнas de mediciуn, para esta prueba de autocomprobaciуn se deberб proceder con suma atenciуn.

- Desmontar la cabeza de prueba, pбgina 7.

- Hermetizar el empalme de rosca redonda con el adaptador

R 53 3441).

- Ajustar el tiempo de prueba de 30 segundos, ver la pбgina 6.

- Conectar el punto de mediciуn del empalme de rosca redonda: Posicionar brevemente en la palanca de mando central.

- Generar una presiуn de prueba de aprox. - 10 mbar.

- Leer la presiуn y poner en marcha el timer. Despuйs de transcurrir el tiempo de prueba:

Leer de nuevo la presiуn.

No se debe observar ninguna alteraciуn de la presiуn.

Comprobaciуn de aparatos respiratorios con aire comprimido2*

Preparaciуn

- Conectar el aparato respiratorio con aire comprimido:

Enchufar el euroacoplamiento, hasta que enclave.

Comprobar la presiуn media

- Abrir la vбlvula de la botella.

- Leer la presiуn media y compararla con el valor nominal.

Verificar la hermeticidad del sistema de presiуn media

ver en la pбgina 7: Autocomprobaciуn del sistema de presiуn media.

- Vйrifier l'ouverture, elle doit кtre obturйe.

Pour des indications dйtaillйes concernant les accessoires d'йtalonnage, valeurs thйoriques etc., respecter le mode d'emploi correspondant.

Test de la soupape а la demande11

Systиme а pression normale

Prйparation

- Retirer la tкte de contrфle, page 7.

- Raccorder le tuyau moyenne pression avec le capuchon 12 94 091.

- Raccorder la soupape а la demande au raccord а filetage rond.

- Ouvrir le robinet de l’alimentation en air comprimй.

- Brancher le point de mesure du raccord а filetage rond:

Mettre la manette centrale briиvement sur

Contrфle de l’йtanchйitй

1 Rйgler la durйe de contrфle, page 6.

- Actionner la manette plusieurs fois briиvement et rйgler la dйpression prйdйfinie.

Pour un rйglage prйcis de la pression, tirer la manette vers l’avant.

- Lire la pression.

- Dйmarrer le chronomиtre.

- Lorsque la durйe d’йpreuve est йcoulйe :

Relire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la valeur nominale.

Contrфle de la pression d’ouverture

- Retirer la soupape а la demande du raccord а filetage rond.

- Enlever le capuchon et raccorder le tuyau moyenne pression.

Le coupleur doit s’enclencher.

- Raccorder а nouveau la soupape а la demande au raccord а filetage rond.

- Augmenter lentement la dйpression.

- Observer le manomиtre.

- Lire la pression d’ouverture et la comparer avec la valeur nominale

Comprobaciуn de pulmotores

Sistema de presiуn estбndar Preparaciуn

- Desmontar la cabeza de prueba, pбgina 7

- Obturar el tubo flexible de presiуn media con ayuda del tapуn

12 94 091.

- Conectar el pulmotor en el empalme de rosca redonda.

- Abrir la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

- Conectar el punto de mediciуn del empalme de rosca redonda: posicionar brevemente en

la palanca de mando central.

Verificar la hermeticidad

1 Ajustar el tiempo de prueba, pбgina 6.

- Accionar la palanca de mando brevemente varias veces y ajustar la presiуn predeterminada.

Para el ajuste de precisiуn de la presiуn, tirar de la palanca de mando hacia delante.

- Leer la presiуn.

1 Poner en marcha el timer.

- Una vez transcurrido el tiempo de la prueba:

Leer de nuevo la presiуn y

comparar la diferencia de presiуn

con el valor nominal.	^

Comprobaciуn de la presiуn de abertura

- Desconectar el pulmotor del empalme de rosca redonda.

- Retirar el tapуn y conectar el tubo flexible de presiуn media.

El acoplamiento tiene que enclavar.

- Conectar de nuevo el pulmotor con la conexiуn de rosca redonda.

- Aumentar lentamente la depresiуn.

- Observar el manуmetro.

Leer la presiуn de abertura y compararla con el valor nominal.

1) Pour des indications dйtaillйes concernant les accessoires d'йtalonnage, valeurs thйoriques etc., respecter le mode d'emploi correspondant.

Systиme de surpression

Prйparation

- Retirer la tкte de contrфle, page 7.

- Raccorder le tuyau moyenne pression.

Le coupleur doit s’enclencher.

- Dйsactiver la fonction de surpres sion а la soupape а la demande.

- Ouvrir le robinet de l’alimentation en air comprimй.

- Raccorder la soupape а la demande au raccord а filetage rond ; utiliser un adaptateur appropriй.

- Allumer le point de mesure du raccord а filetage rond :

Mettre la manette centrale briиvement sur

Contrфle de l'йtanchйitй

- Rйgler la durйe de contrфle, page 6.

- Actionner la manette plusieurs fois briиvement et rйgler la surpression prйdйfinie.

- Pour un rйglage prйcis de la pression, tirer la manette vers l’avant.

- Lire la pression.

- Dйmarrer le chronomиtre.

- Lorsque la durйe d’йpreuve est йcoulйe :

Relire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la valeur nominale.

Contrфle de la pression de dйclenchement et de la surpression statique

- Actionner la manette plusieurs fois briиvement et augmenter lentement la dйpression.

- Observer le manomиtre.

- Lire la dйpression au point de dйclenchement et la comparer avec la valeur nominale.

- Lire la surpression statique et la comparer avec la valeur nominale.

Le fonctionnement de la soupape а la demande peut кtre testй alternativement en situation de fonctionnement (avec masque de protection respiratoire sur la tкte de contrфle). Lors de la comparaison des rйsultats de contrфle, de faibles diffйrences sont possibles.

Sistema de sobrepresiуn

Preparaciуn

- Desmontar la cabeza de prueba, pбgina 7.

- Conectar el tubo flexible de presiуn media. El acoplamiento tiene que enclavar.

- Desconectar la funciуn de sobrepresiуn en el pulmotor.

- Abrir la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

- Conectar el pulmotor con la conexiуn de rosca redonda, emplear un adaptador apropiado.

- Conectar el punto de mediciуn del empalme de rosca redonda: Posicionar brevemente en

la palanca de mando central.

Verificar la hermeticidad

- Ajustar el tiempo de la prueba, pбgina 6.

- Accionar la palanca de mando brevemente varias veces y ajustar la presiуn predeterminada.

- Tirar de la palanca de mando hacia delante para el ajuste de precisiуn de la presiуn.

- Leer la presiуn.

- Poner en marcha el timer.

- Una vez transcurrido el tiempo de la prueba:

Leer de nuevo la presiуn y comparar la diferencia de presiуn con el valor nominal.

Comprobar la presiуn de conmutaciуn y la sobrepresiуn estбtica

- Accionar varias veces brevemente la palanca de mando y aumentar lentamente la depresiуn.

- Observar el manуmetro.

- Leer la depresiуn en el punto de conmutaciуn y compararlo con el valor nominal.

- Leer la sobrepresiуn estбtica y compararla con el valor nominal.

Como alternativa se puede comprobar la funciуn del pulmotor en la posiciуn de empleo (con la careta de protecciуn respiratoria sobre la cabeza de prueba).

Al comparar los resultados de la prueba pueden resultar ligeras diferencias.

Contrфle du masque de protection respiratoire*

Prйparation

- Monter la tкte de contrфle, page 7.

- Gonfler la tкte de contrфle jusqu'а ce qu'il soit possible de monter le masque:

actionner la manette centrale vers

- Humidifier le cadre d'йtanchйitй et le disque de soupape expiratoire du masque avec de l'eau.

- Monter le masque sur la tкte de contrфle.

- Gonfler la tкte de contrфle jusqu'а ce que le cadre d'йtanchйitй du masque repose sur tout son pourtour:

dйplacer la manette centrale vers Ne pas surgonfler la tкte.

- Obturer la piиce de raccordement du masque avec les accessoires correspondants.

Comprobaciуn de caretas de protecciуn respiratoria1*

Preparaciуn

- Montar la cabeza de prueba, pбgina 7.

- Inflar la cabeza de prueba hasta que sea posible aplicar sobre la misma la careta de protecciуn respiratoria: Mover la palanca de mando central hacia

- Humedecer con agua el marco hermetizador y el disco de la vбlvula de espiraciуn de la careta de protecciуn respiratoria.

- Montar la careta de protecciуn respiratoria sobre la cabeza de prueba.

- Inflar la cabeza de prueba hasta que el marco hermetizador de la careta quede aplicado perfectamente en todos los lados:

Mover hacia "+" la palanca de mando central. No extender excesivamente la cabeza de prueba.

Hermetizar con un tapуn el empalme de la careta.

Contrфle de la pression d'ouverture

de la soupape expiratoire

(uniquement pour les masques а

surpression)

- Crйer lentement une surpression et

- lire la pression d'ouverture, puis comparer avec la valeur nominale.

Test йtanchйitй

- Rйgler la durйe du contrфle, voir page 6.

- Gйnйrer la pression d'essai (dйpression).

- Dйmarrer le chronomиtre.

- Aprиs йcoulement de la durйe d'йpreuve: lire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la valeur nominale.

Verificar la presiуn de abertura de la vбlvula de espiraciуn (sуlo en las mбscaras de sobrepresiуn)

- Generar lentamente una sobrepresiуn y

- leer al mismo tiempo la presiуn de abertura, y compararla despuйs con el valor nominal.

Comprobar la hermeticidad

- Ajustar el tiempo de prueba, ver la pбgina 6.

- Generar la presiуn de comprobaciуn (depresiуn).

- Poner en marcha el timer.

Una vez transcurrido el tiempo de prueba: Leer la presiуn y comparar la diferencia de la presiуn con el valor nominal.

1) Indications dйtaillйes concernant les accessoires de contrфle, valeurs thйoriques etc.: voir mode d'emploi correspondant.

Contrфle du masque de protection respiratoire

Comprobaciуn de caretas de protecciуn

respiratoria

I

Test avec soupape expiratoire

йtanche

- Retirer le disque de la soupape expiratoire et obturer le siиge de valve avec un bouchon.

- Rйgler la durйe d'йpreuve, voir page 6.

- Gйnйrer la pression d'essai (dйpression).

- Dйmarrer le chronomиtre.

- Lorsque la durйe d'йpreuve est йcoulйe:

lire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la A	valeur	nominale.

Comprobaciуn con la vбlvula de

espiraciуn obturada

- Extraer el disco de la vбlvula de espiraciуn y hermetizar el asiento de la vбlvula con un tapуn.

- Ajustar el tiempo de prueba, ver la pбgina 6.

- Generar la presiуn de la prueba (depresiуn).

- Poner en marcha el timer.

- Una vez transcurrido el tiempo de la prueba:

Leer la presiуn y comparar la diferencia de la presiуn con el valor nominal.

Test d'йtanchйitй sous l'eau

- Retirer la tкte de contrфle, page 7.

- Plonger la tкte de contrфle avec masque dans l'eau.

- Gйnйrer la surpression.

- Tourner lentement la tкte de contrфle avec masque sous la surface de l'eau.

L'apparition de bulles d'air indique les zones non йtanches.

Prueba de hermeticidad debajo

del agua

- Desmontar la cabeza de prueba, pбgina 7.

- Sumergir en agua la cabeza de prueba, incluyendo la careta de protecciуn respiratoria.

- Generar una depresiуn.

- Girar lentamente debajo del agua la cabeza de prueba, incluyendo la careta de protecciуn respiratoria.

La presencia de burbujas de aire indica el punto de fuga.

»

Contrфle du vкtement de protection chimique (VPC)

Comprobaciуn del traje protector contra productos quнmicos

Contrфle du vкtement de protection chimique (VPC)

Test d'йtanchйitй

- Fermer entiиrement la fermeture а glissiиre et йtendre le VPC sur le sol.

- Dйtacher le capuchon de protection d'une soupape du vкtement,

retirer le disque de valve, raccorder le capuchon de contrфle et relier au pistolet а air comprimй.

- Raccorder le pistolet а air comprimй avec le Testor. L'accouplement doit s'encliqueter.

- Visser l'adaptateur R 53 3442^ dans le raccord а filetage rond et relier avec le tuyau de contrфle.

- Dйtacher le capuchon de protection de l'autre soupape du vкtement,

retirer le disque de soupape, raccorder le capuchon de contrфle et raccorder avec le tuyau de contrфle.

- Toutes les ouvertures restantes du vкtement doivent кtre obturйes et le robinet d'alimentation en air comprimй doit кtre ouvert.

- Brancher le point de mesure raccord filetage rond: mettre la manette centrale briиvement sur

- Gonfler le VPC avec le pistolet а air comprimй jusqu'а ce qu'il n'y ait plus de plis (pression de remplissage), en observant le manomиtre.

- Rйgler la durйe de stabilisation, voir page 6 et dйmarrer le chronomиtre.

- Attendre que la phase de stabilisation soit йcoulйe, pour qu'un йquilibrage de la pression et de la tempйrature puisse s'effectuer. Protйger le VPC contre les courants d'air.

- Faire baisser la pression (pression d'essai).

- Rйgler la durйe d'йpreuve, voir page 6. Dйmarrer le chronomиtre.

| JT 1—1 .. o | ©0З ♦ ♦ § —1—7 5- O |
| --- | --- |
| l/n L < ) o | 4 ^ |

Comprobaciуn del traje protector contra productos quнmicos1’

Comprobaciуn de la hermeticidad

- Cerrar completamente la cremallera y extender el traje de protecciуn sobre el suelo.

- Desabrochar la tapa de protecciуn de la vбlvula del traje, extraer el disco de la vбlvula, abrochar la tapa de prueba y establecer el empalme con la pistola de aire comprimido.

- Conectar la pistola de aire comprimido en el Testor. El acoplamiento tiene que enclavar.

- Enroscar el adaptador R 53 3442^ en el empalme de rosca redonda y empalmarlo con el tubo flexible de prueba.

- Desabrochar la tapa de protecciуn de la vбlvula del traje, extraer el disco de vбlvula, abrochar la tapa de prueba y empalmar con el tubo flexible de prueba.

- Cerrar cuidadosamente todas las demбs aberturas en el traje de protecciуn contra productos quнmicos y abrir la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

- Conectar el punto de mediciуn del empalme de rosca redonda: Posicionar brevemente en la palanca de mando central.

- Inflar el traje de protecciуn con la pistola de aire comprimido de manera que no quede ninguna arruga (presiуn de inflado), observar al mismo tiempo del manуmetro.

- Ajustar el tiempo de estabilizaciуn, ver la pбgina 6 y poner en marcha el timer.

- Esperar que transcurra el tiempo de estabilizaciуn, para que pueda llevarse a cabo una compensaciуn de la presiуn y de la temperatura. Proteger el traje de protecciуn contra corrientes de aire.

- Bajar la presiуn (presiуn de prueba).

- Ajustar el tiempo de prueba, ver la pбgina 6.

Poner en marcha el timer.

- Indications dйtaillйes concernant les accessoires de contrфle, valeurs thйoriques etc.: voir mode d'emploi correspondant.

Contrфler, l'alйsage doit traverser la piиce, sinon percer avec un foret de 5 mm.

- Lorsque la durйe d'йpreuve est йcoulйe:

lire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la valeur nominale.

- Una vez transcurrido el tiempo de prueba:

Leer la presiуn y comparar la diferencia de la presiуn con el valor nominal.

Contrфle de la soupape du vкtement

- Humidifier le disque de soupape et le boutonner.

- Ouvrir la fermeture а glissiиre et, de l'intйrieur, pousser le bouchon dans la soupape.

Comprobaciуn de la vбlvula del traje

- Humedecer el disco de la vбlvula y abrocharlo.

Abrir la cremallera y presionar el tapуn de prueba desde dentro en la vбlvula del traje.

- Relier le bouchon de contrфle avec le volume de contrфle.

- Visser la douille filetйe dans le raccord а filetage rond et relier avec le volume de contrфle.

- Rйgler la durйe d'йpreuve, voir page 6.

- Ouvrir le robinet de l'alimentation en air comprimй.

- Brancher le point de mesure raccord а filetage rond: mettre briиvement la manette centrale sur

- Gйnйrer la pression d'йpreuve (dйpression).

- Dйmarrer le chronomиtre.

- Lorsque la durйe d'йpreuve est йcoulйe:

lire la pression et comparer la diffйrence de pression avec la valeur nominale.

- Empalmar el tapуn de prueba con el volumen de prueba.

- Enroscar el racor de tubo flexible en el empalme de rosca redonda y empalmarlo con el volumen de prueba.

- Ajustar el tiempo de prueba, ver la pбgina 6.

- Abrir la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

- Conectar el punto de mediciуn del empalme de rosca redonda: Posicionar brevemente en la palanca de mando central.

- Generar la presiуn de prueba (depresiуn).

- Poner en marcha el timer.

- Una vez transcurrido el tiempo de prueba:

Leer la presiуn y comparar la diferencia de presiуn con el valor nominal.

> le contrфle

lacement de la pile du chronomиtre

>yage et stockage

uйs de la prueba

vaciуn de la baterнa para el timer

ieza y almacenamiento

rиs le contrфle

:ermer le robinet de l'alimentation >n air comprimй.

;er le circuit:

Jйclencher la soupape а la iemande

)U

gonfler et purger alternativement a tкte de contrфle. Ne pas surgonfler la tкte.

Dbserver le manomиtre, lorsqu'il 3st а zйro:

dйsaccoupler le tuyau moyenne Dression: presser fortement les deux demi-accouplements l'un contre l'autre, tirer le manchon extйrieur en arriиre. L'accouplement se dйfait.

Dйmonter l'assemblage de contrфle.

emplacement de la le du chronomиtre

Retirer le chronomиtre (bande auto-agrippante).

Ouvrir le logement de la pile: utiliser un tournevis adaptй ou une piиce de monnaie, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, retirer le couvercle.

Retirer l'ancienne pile et la remplacer par une nouvelle. Respecter la polaritй,

"+" vers le haut.

Fermer le logement de la pile: utiliser un tournevis adaptй ou une piиce de monnaie, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Monter le chronomиtre (bande auto-agrippante).

ettoyage et stockage

Purger la tкte de contrфle. Nettoyer l'appareil avec une peau de chamois humide et laisser sйcher.

Respecter les directives nationales en vigueur concernant le stockage, la maintenance et le nettoyage de piиces en caoutchouc.

Despuйs de la prueba

- Cerrar la vбlvula para la alimentaciуn de aire comprimido.

Vaciar el sistema de tuberнas:

- Conectar el pulmotor o

- inflar y ventilar alternativamente la cabeza de prueba. No extender excesivamente la cabeza de prueba.

- Observar el manуmetro, en caso de cero

- Desacoplar el tubo flexible de presiуn media: Presionar fijamente las mitades del acoplamiento y al mismo tiempo desplazar hacia atrбs el casquillo exterior.

El acoplamiento se desenclava.

- Desmontar el montaje de prueba.

Renovaciуn de la baterнa para el timer

- Desprender el timer (cinta de cierre Velero).

- Abrir el compartimiento de baterнa: Emplear un destornillador o moneda apropiado, girar en el sentido contrario al de las agujas del reloj, quitar la tapa.

- Extraer la baterнa vieja y alojar la baterнa nueva.

Observar la polaridad,

"+" indica hacia arriba.

- Cerrar el compartimiento de la baterнa:

Emplear un destornillador o moneda apropiado, girar en el sentido de las agujas del reloj.

- Montar el timer (cinta de cierre Velero).

Limpieza y almacenamiento

- Ventilar la cabeza de prueba (purga de aire). Limpiar el aparato con un paсo de gamuza hъmedo y dejar que se seque.

Observar la norma DIN 7716, asн como las directrices para el almacenamiento, mantenimiento y limpieza de productos de goma.

2)	Comprobaciуn, se tiene que disponer de un orificio pasante, en caso necesario taladrar con una broca de 5 mm.

# Footnotes

Alternativamente: Verificar la estanqueidad bajo el agua, conforme a lo indicado en la pбgina 13.

Comprobar el orificio bбsico, йste tiene que estar cerrado.

Para indicaciones detalladas con respecto a los accesorios de prueba, valores nominales, etc., ver las instrucciones para el uso correspondientes.

Para indicaciones detalladas con respecto a los accesorios de prueba, valores nominales, etc., ver las instrucciones para el uso correspondientes.

Para indicaciones detalladas con respecto a los accesorios de prueba, valores nominales, etc., ver las instrucciones para el uso correspondientes.

Para indicaciones detalladas con respecto a los accesorios de prueba, valores nominales, etc., ver las instrucciones para el uso correspondientes.

# Text boxes

Contrфle du masque de protection respiratoire

Comprobaciуn de caretas de protecciуn respiratoria

#

*

Contrфle du vкtement de protection chimique (VPC) Comprobaciуn del traje protector contra productos quнmicos

4

!►